PET-CT及防辐射安装服务项目采购方案

- 主要用途

设备用于全身各脏器的功能代谢显像，尤其是肿瘤、心脑疾病的精准诊断及研究。

二、注册证要求

各厂家提供设备的NMPA首次注册时间必须在2020年及以后。

三、产品性能

要求所投产品配置应满足医院所有诊疗活动需求，为保证设

备的先进性，投标人所投设备的性能、参数不低于GE Discovery Future、西门子Biograph Vision450（带FlowMotion技术平台）、联影uMI Panorama 35S其中之一产品的技术参数和性能。

四、基本结构（参数需求）

- PET

1. 环数（环）：≥60环或大4环

2 探测器

2.1 晶体

2.1.1 材料：LBS或LYSO或LSO

2.1.2 厚度（mm）：≥18.1

1.1.3 提供SiPM数字化PET探测器

1.1.4 衰减校正方式：CT衰减校正

1.1.5 TOF技术（含软、硬件）：提供

（二）CT

1. 探测器

1.1探测器排数/采集层数：≥32排或64层

1.2探测器单元数（个）：≥54000或每排探测器通道个数：≥1450

1.3探测器材质：固态稀土陶瓷或高速稀土陶瓷或Lumex

- 球管

2.1阳极散热率（KHU/min）：≥1000

2.2阳极最大热容量（MHU）（含等效）：≥7

2.3小焦点尺寸（mm）：≤0.7×0.7

2.4大焦点尺寸（mm）：≤1.0×1.0

2.5冷却方式：油冷或水冷或风冷

3. 高压系统

3.1高压发生器功率（kW)：≥70

4.机架

4.1 机架结构：一体式机架；

4.2 提供内置激光定位系统；

4.3 提供交互式应答系统；

4.4 机架孔径（cm）：≥70

4.5 提供开放门控接口；

5. 扫描床

5.1 最大水平移动范围（cm）：≥198

5.2 承重量（kg）：≥220

5.3 提供病人安全保护装置。

6. 计算机系统

6.1 采集和处理工作站：各提供1套

6.2 采集工作站硬件配置

6.3工作站内存（GB）：≥16

6.4 硬盘容量（TB）：≥1

6.5 提供DICOM3.0接口协议，与HIS无故障双向连接，并承担接口费用。

6.6医学影像专用显示器（LCD）：≥19

- 处理工作站硬件配置

7.1 内存（GB）：≥16

7.2 硬盘容量（TB）：≥1

7.3 提供DICOM3.0接口协议，与HIS、PACS等信息接口无故障双向连接，并承担接口费用。

7.4 医学影像专用显示器（LCD）：≥19吋。

8. 辅助设备

8.1 头托：提供

8.2 质控模型

8.2.1PET质控模型：提供

8.2.2 CT质控模型：提供

8.2.3 PET/CT融合质控模型：提供

五、性能指标（参数需求）

1. PET

1.1 扫描参数

1.1.1 轴向扫描视野（AFOV）（cm）：≥20

1.1.2 横向扫描视野（FOV）（cm）：≥70

1.1.3 最大PET重建矩阵：≥512 x 512

1.1.4 一次全身最大扫描范围（cm）：≥170

1.2性能参数

1.2.1 系统空间分辨率（FWHM mm）（FBP重建）

1.2.1.1 横向距中心1cm：≤3.0

1.2.1.2 横向距中心10cm：≤3.5

1.2.1.3 轴向距中心1cm：≤3.0

1.2.1.4 轴向距中心10cm：≤3.5

1.2.1.5系统灵敏度（cps/kBq）：≥8.9

1.2.1.6具备TOF方式图像重建条件下的时间分辨率（ps）：≤385

2.CT

2.1 扫描参数

2.1.1 最大扫描速度（s/360°）：≤0.35

2.1.2 螺旋连续扫描能力（s）：≥100

2.1.3最薄采集层厚（mm）：≤2

3. PET/CT

3.1 门控采集方式	：具备心电门控装置、呼吸门控装置系统或呼吸导航系统等。

六、应用软件

1. 提供图像采集软件

2. 提供图像重建软件（包含但不限于FBP、OSEM、OSEM+PSF、OSEM+TOF、OSEM+PSF+TOF等PET图像重建技术）。

3. 提供图像显示软件。

4. 提供定量分析软件（SUV，VOI）。

5. 提供校正软件。

6. 提供质量控制软件。

7. 提供测试软件。

8. 提供重建软件。

9. 提供肿瘤疗效评估软件。

10. CT应用软件。

11. 提供辐射剂量计算软件。

12. 提供低剂量软件。

13. PET/CT应用软件	。

14. 提供同机图像融合软件。

15. 提供动态采集与重建软件。

- 第三方设备配置

（一）基础设备

- 高压注射器。

- 固定式区域辐射报 警系统（12探头）1套。

- 2X、γ 辐射剂量率仪1台。

- 个人剂量报警仪7	台。

- 表面污染仪2台。

- 活度计2台。

- 胶片打印机2台。

- 个人防护用品（铅衣、铅背心、铅眼镜、铅围脖、铅手套、铅帽）7套。

- 铅衣架（10人位）2个。

- 防护废物桶（PET）4个（20MMPB）。

- 废物衰变箱4个（20MMPB）。

- 核素注射防护车1台（10MMPB）。

- 注射器防护套5个（10MMPB）。

- 注射器防护盒2个（10MMPB）。

- 铅屏风1个（10MMPB）。

- 储源铅罐3个（40MMPB）。

- 同位素药物手工分装防护装置1个（40MMPB）。

- 单联分装防护通风 橱（PET）1台（50MMPB）。

- 储源保险柜1台（20MMPB）。

- 阅片设备

- 86寸影像综合显示中心，1台

- 27寸8兆交互触摸医用显示器，1台

- 37.5寸6兆曲面一体化三屏医用显示器，1台

- 30寸6兆医用显示器，4台

- 1.2米可升降阅片工作台，6套

- 音视频系统，1套

- 无线投屏系统，1套

- 阅片中心智能控制管理平台系统，1套

- 环境监测系统，1套

- 专业灯光系统，1套

- 影像切换系统，1套

- 8M无损交互应用控制系统，1套

- 电子讲台，1套

- 智能窗帘系统，1套

- DIIS系统定制机柜，1套

- 工作站6套，i7 12代以上，内存16g硬盘1t。

八、核医学信息系统

（一）配置清单

| 序号 | 名称 | 配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 核医学信息系统 | 服务端软件*1 预约登记*1 电子叫号软件模块*1 病史问诊工作站*1 药物注射工作站*1 检查管理工作站*1 主任统计管理工作站*1 影像融合处理与报告工作站*6 专家知识库系统模块*1 核素治疗管理系统模块*1 考试系统模块*1 | 套 | 1 |

九、商务需求

（一）交货期、交货地点及验收方式

1. 交货期

中标人应在采购合同签订后180个日历日完成该项目的房屋改建、装修装饰、配套设施的建设及设备类安装、调试、试用、验收合格，并配合完成采购人相关证件办理。

2.交货地点

交货地点：采购人指定地点。

3. 验收方式

3.1设备验收方式

3.1.1货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认，开箱验收仅作货到现场凭证，设备是否验收合格以第三方验收结论为准。

3.1.2中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

3.1.3中标人应随货提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1.3设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。投标的医疗设备若为国产设备所有零部件生产日期须在半年以内，若为进口设备所有零部件生产日期须在一年以内，否则视为验收不合格。

3.1.4货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.1.5在试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.1.6在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

3.1.7产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

3.1.8采购人不接受未达到采购文件规定要求的货物，对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

3.1.9采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

3.1.10产品包装材料归采购人所有。

3.1.11中标人应向采购人提供完整汇编装订成册的完工资料（含技术资料、检测、培训、验收、签收等）一正一副各壹套（说明书纸质版与电子版各一套）、检验报告、合格证书、报关单（进口设备需要）、进口检验报告（进口设备需要）、装箱单等）。且预先提供验收标准，填写验收报告书，供最终双方确认所用。各项指标和参数应符合验收标准。本项目需委托公立第三方有资质的坚持机构（如：重庆市医检所、疾控中心、计量监督局等），国内有资格单位或机构对设备性能、精度在设备安装完成20个工作日内进行核检，并出具合格的验收检测报告，费用由中标人负责，中标人提前3天向采购人递交验收申请（申请内容包含验收时间、事项、验收机构名单等）,采购人审核同意后实施验收。

3.1.12设备安装调试完毕后采购人按照国家及行业相关标准进行验收，如验收不合格，中标人承担一切责任，并赔偿给采购人所造成的损失。验收需要相关职能部门（疾控中心、计量监督局），国内有资格单位或机构出具设备质量检验合格报告的，中标人需向采购人提供，如未能提供视为验收不合格。

3.1.13本项目若需介入医院HIS等信息系统，中标人需免费提供接口，并承担接入相关费用。

3.1.14PET-CT及第三方设备均不得设置设备技术密码，如有需终身免费提供。

3.2工程类施工和验收，中标人需提供符合本项目（核医学）国家标准要求的承建方资质。

3.2.1装饰装修工程按照建设工程类组织验收，必须执行样板间带路，材料必须事前（不低于15天）报送三个以上的品牌由监理、采购人、设计人（如需）按照设计、规范进行确定，按建设规范应检必检合格后方可用于施工，否则视为不合格工程，中标人自行承担一切费用和责任。

3.2.2中标人应保证该楼栋各系统运行良好，包括但不限于消防系统、智能化系统、医疗系统等，提供详细的检测报告、操作手册，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。如本次安装的各项系统不能兼容到医院现有系统，则视为不合格工程，中标人自行承担一切费用和责任。

3.2.3中标人本次采购安装包含医院指定的配电房到项目和设备的所有电缆及安装。费用包含在合同总价里面。

3.2.4装修装饰及消防工程应满足设计、规范要求，现行的国家标准、行业标准、消防验收标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、并一次性验收合格。隐蔽工程需有采购人、监理人收方、初步验收签字后方可进入下一步工序。未经初验擅自隐蔽施工，视为不合格工程，投标人自行承担一切费用和责任。

（二）最高限价、报价要求

1. 最高限价：3131万元，（其中设备限价2375万元，装修限价756万元）。

2. 报价包括

（1）完成本项目所需的服务费、人工费、材料费，机具费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、垃圾清运、装卸费、安装调试费、检测、保险费、防辐射费用、税费、培训费、协调配合费，水电使用费，施工用水电搭接费，竣工资料，仓储保管，质保维保、售后服务费，措施费，安全文明施工费及施工过程中产生的如开槽恢复、配管桥架开孔封堵及恢复、系统集成、系统检测、设备运行、设备调试，原有空调、水电、医用气体的拆除与重新安装调试等所有费用；除合同另有约定外甲方不支付其他任何费用。中标单价为不变价，不因政策、市场、不可抗力或乙方自身原因而作任何调价、调差。

（2）无论清单的项目特征和工作内容是描述准确或完全，其合同单价均包含完成该项设计图纸、图说、清单、规范的价格。在施工过程中，涉及可能减项、减量的以实际核定量为准。涉及可能增项、增量的以投标人报采购人审核为准，但不能超过合同总价。

（3）室内外天地墙的装饰施工、室内外水电联动、安装、消防、空调、医疗气体等配套工程的建设、防辐射施工、智能化系统施工、土建整改、结构工程、加固工程，原有安装工程的整改、拆除与恢复等，详见施工图、图说、招标清单。

（4）包含4人次人才医务人员3个月内的短期培训费用。

（5）本项目涉及所有检测费用由中标人承担，包括但不限于放辐射、设备性能、工程类等本项目所涉及到的全部检测，检测项目需符合国家强制性标准。

（三）质量保证及售后服务

1. 自验收合格之日起，工程类和其响应设备整机（含第三方产品）质量保证期、维保期不低于3年，防水质量保证期不低于5年。，并由中标人出具售后服务承诺函。每季度到设备现场维护保养一次，并填写设备维保记录，维保记录必须由使用科室和医学装备科相关人员签字确认，质量保证期、维保期完，还需完成本服务期的各项评价；缺少维保记录和服务评价(含年度维保评价、质控评价，年度装订成册)，全额扣除应支付款项。质保期、维保期内，在接到用户要求对所购设备进行维修的通知后，应立即给予答复，并派合格的维修工程师到达用户现场进行维修。免费更换一切在正常情况下损坏的零配件，在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2. 质保期内设备完好率应不低于95％（即每年停机天数不超过18天），如完好率低于95%，则按1：10天数顺延保修期，同时中标人需按2000元/天缴纳违约金。

3. 采购人遇到使用技术，设备维修问题，中标人或制造商应在2小时内响应，电话不能咨询解决的，中标人或制造商应在24小时到达现场进行处理，48小时内给出解决方案；中标人需派专人负责装饰维修问题，若水电、空调等出现故障，中标人应在15分钟内响应，30分钟到达现场进行处理。中标人或制造商未按时对本项目进行维保或解除故障，采购人有权自行委托第三方进行处理，所产生的费用从应支款项中扣除并处违约金1000元/次。且不免除中标人或制造商的维保、质保责任。

4. 质保期内和质保期外如遇该设备软件升级，中标人及制造商应根据采购人需求提供免费升级。

5. 质量保证期外，遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，采购人需要继续原中标人和制造商提供售后服务的，该中标人和制造商应以优惠价格提供售后服务，负责设备的免费维修（只收材料费）和终身维护、设备零配件的及时供应，先维修后支付零配件费用。

（四）付款方式

1. 合同签订时中标人向采购人缴纳合同总金额的10%（保函、汇票均可）作为履约保证金，保函出具担保方须满足《重庆市财政局关于开展政府采购保函业务的通知》（渝财采购〔2023〕7号）。履约保证金的退还按照渝财采购〔2021〕13号规定执行；

2. 本项目支付办法及比例：（一）工程类按月支付进度款，支付当月完成合格工程量的70%（含完成工程量25%的民工工资），验收合格且经过第三方审计后支付至90%，余款验收合格满3年后支付；（二）医疗设备全部到货且经初步验收后支付医疗设备类合同金额的50%，验收合格后支付至90%，余款验收合格满3年后支付。

3.工程和设备验收合格后，中标人提供开箱证明、验收报告、合同、培训资料、发票、技术资料、材料合格证、竣工图（含电子版）、第三方检测检测报告、签证资料、隐蔽工程（含防水、管沟、结构加固、钢构焊接等）施工现场事前、中、后图片（工程全景）等资料并整理汇编装订成册的完工资料、财务对账单，支付完结民工工资及材料款的佐证资料等所有资料后支付；

4. 项目完成第三方审计结算同时验收合格满3年后支付尾款。

5. 中标人填写支付申请，提供清单、发票等，经过监理单位、采购人审核后按采购人财务审签制度审签后支付。

6. 甲、乙双方或乙方与第三方如有纠纷或诉讼未结时暂停支付款项（包括履约保证金）。

（五）工程类规格、数量及质量要求

1. 土建、装饰、安装等工程技术要求满足设计图纸、清单、规范、现行国家标准验收要求，防辐射等专业必须取得第三方检测报告。

2.该项目涉及防辐射处理、医疗气体管道安装、设备安装等专业工作，供应商必须保证项目完工后，医疗设备运行正常，气体管道运行正常。取得防辐射相关合格证明，取得预控评相关合格证明（职业病危害放射防护预评价、职业病危害控制效果放射防护评价及对现场情况审查）等事宜。

3. 所有产品及零部件、材料都必须是全新、未使用过且符合国家及行业颁发现行的有关设计、制造技术标准和规范，并满足采购方的使用要求。同时，投标人需提供样品（不少于3个品牌）供采购人确认后方可施工。

（六）违约责任

1. 中标人未完成经发包人、监理人审定的周进度计划、月进度计划、节点工期违约金的计算方法为：1000-2000元／次.项，上不封顶。

2.除因发包人的原因导致工期延误顺延工期之外，中标人逾期（含设备、工程）竣工违约金的计算方法为：2000元／天。

3.中标人未按经审定的施工组织设计配备或更换关键施工设备的违约责任：按（5000～50000）元/台·次支付违约金。

4.中标人拖欠其工人或所雇人员工资或报酬，导致其工人或所雇人员向有关部门投诉、控告、检举或以聚集等方式讨要工资或报酬的违约责任：根据具体情节，按违约金额（10000～50000）元/次支付违约金。

5.中标人未按合同约定移交全部和部分工程的违约责任：由中标人承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各种费用，并按结算金额或违约部分结算金额的0.5～1‰支付违约金。

6.中标人以项目报批报建手续不全、阻工民扰、交通困难、现场环境、政府和行业的政策调整、政府和行业的检查及管理、非发包人故意未付工程款、中标人向发包人所提诉求未得到答复等原因为由停工、怠工视为违约，中标人未按招标文件和发包人、行业主管部门时间要求缴纳各种规费、税费、保险、提供各种资料视为违约,中标人未履行本合同约定的义务及事项、不服从发包人的管理等情况视为违约；对本条款违约处中标人2000-5000元/次.项的违约责任，直至终止合同。

7. 中标人所交的货物（含服务）品种、型号、规格不符合招标文件规定（依据招标文件清单中名称子项）的，乙方必须按招标文件清单约定进行更换，未进行更换或不满足招标文件规定的每一项（依据招标文件清单中名称子项）按该项中标价的2倍支付违约金，违约金从合同总价中扣除。未进行更换或不满足招标文件规定项数（依据招标文件清单中名称子项）累计达到10项且无实质性整改，甲方有权解除合同并全额扣除履约保证金。

8. 中标人工程施工时段，应配备项目负责人、技术负责人、安全员、质量员、施工员等管理人员，且管理人员必须到项目现场签到，履职天数每月不得低于22天，每缺少1人/天处违约金1000-5000元。

9. 中标人有其他违反合同约定行为的，本违约条款未明确的，向采购人支付1000-5000元/项.次的违约金。

10. 中标人如有严重滞后工期、严重违约的情形，采购人可单方解除合同，中标人无条件交出场地，甲方仅支付已完合格工程量50%的费用。

11. 合同签订后10日历天内提交各项施工方案、人员资格证书等所有合格资料(监理审核合格)，逾期处违约金5000元/天。

12、中标人为按时交货的

（七）其他

1.如有新增项目清单中无参照价格的，按照13清单、18定额进行组价并按该项目招标最高限价与中标价的下浮比例进入审计结算（材料价按照当期重庆市造价信息价执行，如无信息价，则执行黔江当地市场价）。

2. 从施工进场开始至维保、质保期满书面交接给甲方之日止，乙方及其员工的行为给甲方、乙方及第三人造成的人身、财产损害等安全责任，乙方承担全部赔偿责任和其他法律责任，如第三方将甲方作为被告的，法院判决甲方应承担的费用也由乙方全部承担。

3. 估算该项目最终结算价超合同价时，需事前书面报告采购人，否则视为无需采购人支付超合同价的工程款费用。

4. 如有甩项施工或结算工程量及子项如有减少，甲方不对乙方作补偿、赔偿。与该项目有关联的施工内容，合同或清单中未有的子项或清单增量、减量，乙方需按照甲方指令施工。

5. 无论是否验收、是否解除合同或双方存在纠纷尚未解决等情况，乙方均不得阻碍甲方对房屋的使用和开展医疗、办公业务，否则乙方除承担相应的法律责任外，还承担被全额扣除履约保证金的责任。

6. 投标人须做好项目安全文明施工。在施工中发生的伤亡事故和其他损失，均由投标人负责并全部承担其法律责任和经济责任。乙方在施工过程中应注意对医院其他设施、设备的保护，如有损坏则照价赔偿。施工现场必须做好整洁规范的防护围挡，并张贴安全标语，防止医务人员、病人和小孩误入。

7. 本合同履行期间如因乙方原因导致被第三方提起诉讼，甲方被作为第二被告或被判承担责任的，甲方所承担的责任由乙方承担法律责任和赔偿责任。诉讼未终结，甲方不予退还乙方缴纳的履约保证金。

8. 乙方必须按照安全文明施工规范施工、办理城市管理相关手续，费用包含在合同总价中。

9. 结算：采购人按照内控制度进行审计，依据竣工资料、签证资料、影像资料、清单、合同相关条款约定据实审定、结算、支付。乙方需在验收合格后30日内一次性向甲方提交审计所需的竣工资料，如未一次性提交，自行承担被审减工程量、费用等的风险。

（八）特定资格条件

1.营业执照具备医疗器械经营范围

2.具备医疗器械经营许可证

（九）成交办法

满足资格条件、技术参数等招标文件要求，设备报价加装修报价最低的为中标候选人。