## 放射科防辐射特殊科室项目清单计价
重庆市黔江中心医院西门子DSA场地施工清单
序号 | 项目名称 | [参数项目特征] | 单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 备注
一、拆除部分
1 | 原吊顶及龙骨拆除 | [项目特征] 1.龙骨及饰面种类:原吊顶及龙骨拆除 2.切角 3.搭拆脚手架 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 50.48 | 18 | 908.64
2 | 地面装饰拆除 | [项目特征] 1.饰面材料种类:自流平拆除 2.地胶拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 50.48 | 15 | 757.2
3 | 原DSA钢结构拆除 | [项目特征] 1.16槽钢 2.切割 3.脚手架 4.气体设备 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 1 | 3800 | 3800
4 | 原DSA地面预埋钢板及钢架拆除 | [项目特征] 1.规格2400*1000 2.25mm厚钢板 3.井字钢架 4.切割 5.脚手架 6.气体设备 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 1 | 1800 | 1800
5 | 废弃外运处置 | [项目特征] 1.废弃料种类:综合考虑 2.人力搬运:场内搬运 3.外运距离:综合考虑 4.其它:含渣场处置费、密闭运输 [工作内容] 1.上车 2.运输 3.从堆集点运输至弃置点 4.弃渣处置 | m3 | 6 | 230 | 1380
[5 empty] | 小计 | 8645.84
二、设备装配场地要求部分
6 | DSA室空调移装 | [项目特征] 1.按设备钢结构位置调整 2.空调移装 3.空调风管新装 4.铜管改装 5.25mm橡塑保温 6.帆布软接头 7.脚手架搭拆 8.调试 | 台 | 1 | 4500 | 4500
7 | 设备电缆穿墙洞及防护处理 | [项目特征] 1.开洞200*100 2.修补抹平 3.防护铅当量3mmPb 4.达到设备安装标准及场地要求 5.达到国家相关部门标准要求 | 个 | 2 | 650 | 1300
8 | 设备专用电气元件动力配电箱柜 | [项目特征] 1.名称:设备专用电气元件动力配电箱柜 2.电气原件施耐德 3.规格:隔离开关:≥125A,4P 熔断器:63A,3P,Type gL/gG(慢熔)*2 漏电保护器:63A,30mA,4P,保护类型Type A 交流接触器:额定工作电流≥63A,3P 熔断器:50A,3P,Type gL/gG(慢熔) 漏电保护器:50A,30mA,4P,保护类型Type A*2 交流接触器:额定工作电流≥50A,3P 4.基础形式、材质、规格:满足设备要求 5.接线端子材质、规格:满足设备要求 6.端子板外部接线材质、规格:满足设备要求 7.安装方式:挂墙 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 | 18600 | 18600
9 | 急停按钮、总开关 | [项目特征] 1.名称:紧急按钮 2.开槽 4.套管 5.水泥砂浆补槽 7.满足设备要求 8.控制电源线 | 套 | 3 | 480 | 1440
10 | 紧急启停开关 | [项目特征] 1.名称: 紧急启停开关 2.开槽 4.套管 5.水泥砂浆补槽 7.满足设备要求 8.控制电源线 | 套 | 1 | 1800 | 1800
11 | 设备基座开挖 | [项目特征] 1.按设备要求开挖 2.按设备要求精准定位 | 个 | 1 | 900 | 900
12 | 设备精密、精准基座 | [项目特征] 1.独立基础规格及尺寸:按设备基座要求 2.精准要求:精准度为100%、水平要求1mm，并达到设备安装标准及场地要求[项目特征] 3.达到设备安装标准及场地要求 4.保证设备到场顺利安装 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 台 | 1 | 4300 | 4300
13 | 设备专用线缆沟 | [项目特征] 1.承重活动盖板 沟截面净空尺寸:根据设备要求 2.人工开挖 3.垫层材料种类、厚度:60mm厚C20现浇混凝土 4.沟壁材质及规格:M10砌筑砂浆砌120mm厚标准砖沟壁 5.抹灰厚度及砂浆比例:20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰收光 6.防潮处理 7.盖板材质规格:承重盖板 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m | 19 | 280 | 5320
14 | DSA精密、精准设备悬吊天轨 | [项目特征] 1.天轨采用型钢加工，钢材材质为Q355B 2.精密打孔，精准度误差在0mm，孔距精准度为100% 3.精密安装孔距，精准度误差在0mm，孔距精准度为100% 4.精密调平，采用人工反复多次调平精准度为100% 5.横向、纵向、竖向进行加密承载加固支撑，吊杆支撑辅助构件需固定在承重墙、梁、柱或顶板 6.采用高强M12*160化学锚栓 7.连接板8mm厚镀锌钢板 8.所有连接均需要进行符合规范要求的专用措施进行防辐射处理，达到规范要求。 9.支架搭设及拆除 10.采用人工除锈，除锈等级不低于sa2.5 11.防腐涂层：底漆-环氧富锌底漆,2遍,100um(2x50um);中间漆- 环氧云铁防锈漆,1遍,40um(1x40um)面漆-聚氨酯面漆,2遍,80um(2x40um) 12.必须满足西门子设备厂家场地验收装配要求，确保设备到场顺利安装，因精度达不到要求，需要拆除重新制作天轨。 [工作内容] 1.轨道安装 2.车挡制作、安装 3.多次转运费 4.楼层搬运费 5.成品保护 | 台 | 1 | 58000 | 58000
15 | 设备金属线槽 | [项目特征] 1.名称:金属桥架 2.型号、规格:按设备需求 3.材质:金属线槽 4.达到设备场地要求 5.金属支架 6.打磨除锈 7.防锈漆 | m | 32 | 115 | 3680
[5 empty] | 小计 | 99840
三、装饰部分
16 | 地面精密调平 | [项目特征] 1.按设备要求精密调平 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输 | 间 | 1 | 2300 | 2300
17 | 吊顶 | [项目特征] 1.按设备钢结构分段制作，吊杆规格、高度:吊杆采用Φ8钢筋吊杆,吊点间距不应超过800-1000mm 2.按设备钢结构分段制作，龙骨材料种类、规格、中距:上人UC50轻钢龙骨(50*15*1.2)系列主龙骨，主龙骨间距800-1000mm,次龙骨间距300-400mm 3.按设备钢结构分段制作，基层材料种类、规格:石膏板安装找平基层 4.面层材料品种、规格:3mm厚铝塑板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 | m2 | 50.48 | 460 | 23220.8
18 | 50mm铝合金喷涂圆角 | [项目特征] 1.基层类型:PVC底卡座 2.线条材料品种、规格、颜色:50mm铝合金喷涂圆角 [工作内容] 1.线条制作、安装 | m | 58 | 85 | 4930
19 | PVC塑胶地面 | [项目特征] 1.界面剂材料种类:界面处理剂一遍 2.面层材料种类:3mm厚水泥基自流平砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:2mm卷材 [工作内容] 1.基层处理 2.镘自流平面漆(浆) 3.拌合自流平浆料 4.面层铺贴 4.压缝条装钉 5.材料运输 6.铺面层 | m2 | 50.48 | 185 | 9338.8
20 | 插座配线WDZC-BYJ2.5 | [项目特征] 1.名称:照明配线 2.型号:WDZC-BYJ2.5 | m | 60 | 3.8 | 228
21 | 双色线WDZC-BYJ2.5 | [项目特征] 1.名称:双色线 2.型号:WDZC-BYJ2.5 | m | 120 | 4.2 | 504
22 | 插座配线WDZC-BYJ4 | [项目特征] 1.名称:照明配线 2.型号:WDZC-BYJ4 | m | 80 | 4.5 | 360
23 | 电气配管20 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:20 | m | 80 | 12 | 960
24 | LED600*600灯盘 | [项目特征] 1.名称:LED平板灯 2.开洞挖孔规格:605*605 3.600铝合金边框 | 套 | 9 | 185 | 1665
[5 empty] | 小计 | 43506.6
（一）、工程直接费 | [5 empty] | 151992.44
（二）、工程综合管理费*2% | [5 empty] | 3039.8488
（三）、安全文明施工、措施费*3% | [5 empty] | 4559.7732
（四）、增值税费*9% | [5 empty] | 14363.2856
（五）、工程总造价=（一）+（二）+（三）+（四） | [5 empty] | 173955.3476